ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
1.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.1	Ο προσφερόμενος ψηφιακός ανιχνευτής να είναι πρόσφατα κατασκευασμένος (εντός του τελευταίου έτους), σύγχρονης τεχνολογίας, ασφαλής, κατάλληλος για εξετάσεις κλασικής μαστογραφίας. Να είναι κατάλληλος για την εκτέλεση εξετάσεων καθημερινής νοσοκομειακής ρουτίνας. / Να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς κατασκευής ασφαλείας, και ακτινοπροστασίας και διαθέτει σήμανση CE MARK ενώ η προμηθεύτρια και η κατασκευάστρια εταιρία να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά)	ΝΑΙ
1.2	Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου, και την συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα στο χώρο που διαθέτει.	ΝΑΙ
1.3	Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία του μηχανήματος και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα Αγγλικά	ΝΑΙ
1.4	Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού (τεχνικούς – χρήστες) εάν αυτό ζητηθεί από τη Περιφέρεια Κρήτης.	ΝΑΙ
1.5	Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά	ΝΑΙ
2.	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.1	Τεχνολογία επίπεδου ανιχνευτή (Flat Panel), με οθόνη μετατροπής CSI άμεσης κατάθεσης: Flat Panel CSI για άμεση ψηφιακή μαστογραφία (DR mammo, direct mammography), με αυτόματη ανίχνευση έκθεσης	ΝΑΙ
2.2	Να είναι κατάλληλος για αναλογικούς μαστογράφους που διαθέτουν αυτόματη έλεγχο έκθεσης (AEC)	ΝΑΙ
2.3	Να έχει διαστάσεις >240x300x14 mm (μήκος x πλάτος x ύψος), τις ίδιες με μία μεγάλη μαστογραφική κασέτα	ΝΑΙ
2.4	Να έχει βάρος < 1,20kg	ΝΑΙ
2.5	Να έχει διαστάσεις ενεργής επιφάνειας (cm) : > 23 cm x 29 cm (μήκος x πλάτος)	ΝΑΙ
2.6	Μέγεθος pixel (pixel pitch) (μm) : ≤ 76μm	ΝΑΙ
2.7	Μέγεθος ψηφιακής μήτρας (pixel matrix size) & βάθος λήψης (bit depth) : ≥3000X3800 PIXEL, και ≥ 16 bit διαβαθμίσεις του γκρι	ΝΑΙ
2.8	Να διαθέτει DQE @ 0,5 lp/mm > 50%	ΝΑΙ
2.9	Να έχει υψηλό MTF@1 lp/mm ≥ 65%	ΝΑΙ
2.10	Να έχει συντελεστή πλήρωσης ≥ 80%	ΝΑΙ
2.11	Να έχει απόσταση θωρακικού τοιχώματος ≤ 2mm	ΝΑΙ
2.12	Να έχει απόσταση πλευρικού τοιχώματος ≤ 18mm	ΝΑΙ
2.13	Να έχει ανοχή κραδασμών ≥ 40G	ΝΑΙ
2.14	Να έχει ανοχή πτώσης ≥ 50cm	ΝΑΙ
2.15	Nα λειτουργεί ενσύρματα, να διαθέτει τροφοδοτικό και καλώδιο για την ενσύρματη σύνδεση του ανιχνευτή	ΝΑΙ
2.16	Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης έκθεσης (AED)	ΝΑΙ
2.17	Μέγιστος αριθμός λήψεων ανά ώρα : ≥ 120	ΝΑΙ
2.18	Να διαθέτει εξωτερική ενδεικτική λυχνία που να δείχνει ότι ο ανιχνευτής είναι έτοιμος για λήψη	ΝΑΙ
2.19	Βαθμονόμηση ανιχνευτή: Να αναφερθεί αναλυτικά η διαδικασία και η απαίτηση βαθμονόμησης (συχνότητα, τρόπος, από ποιον μπορεί να πραγματοποιηθεί, κ.λ.π.). Να μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον τεχνολόγο.	ΝΑΙ
2.20	Να διαθέτει PMMA για το calibration του μαστογραφικού ανιχνευτή	ΝΑΙ
2.21	Να διαθέτει κατάλληλο εξάρτημα για τις μεγεθυντικές λήψεις (φυσική μεγέθυνση με αύξηση της προβολικής απόστασης μαστού-ανιχνευτή)	ΝΑΙ
2.22	Να διαθέτει και να αναφερθούν αναλυτικά οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου του ανιχνευτή και των ορίων αποδοχής του	ΝΑΙ
2.23	On line ποιοτικός έλεγχος και διαθέσιμο λογισμικό ποιοτικού ελέγχου	ΝΑΙ
2.24	Να μπορεί να μεταδώσει την παραγόμενη ιατρική εικόνα στον σταθμό λήψης αποθήκευσης και επεξεργασίας εικόνας σε PC	ΝΑΙ
3.	ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3.1	Οθόνη αφής απεικόνισης μαστογραφιών υψηλής ανάλυσης ≥2MP. Υψηλής διακριτικής ικανότητας με λόγο αντίθεσης 1000: 1, υψηλής φωτεινότητας 600 cd/m² , με βάθος pixel 30bit και διάσταση ≥24’’	ΝΑΙ
3.2	Υπολογιστικό σύστημα για επεξεργασία και αποθήκευση ψηφιακών μαστογραφιών	ΝΑΙ
3.3	Να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για την εκτέλεση επιπλέον λήψεων όπως: / Mεγέθυνση μικρής περιοχής / Βιοψία με βελόνα / Χειρουργική βιοψία / Στερεοταξική βιοψία	ΝΑΙ
3.4	Να μπορούν να επιλεχθούν όλα τα αποθηκευμένα προγράμματα εξέτασης τα οποία περιέχουν όλες τις παραμέτρους των εξετάσεων ξεχωριστά	ΝΑΙ
3.5	Να περιγραφεί αναλυτικά ο υπολογιστής (κατασκευάστρια εταιρία / μοντέλο). Να διαθέτει τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά: / Σύστημα επεξεργαστή: Intel Core i5 ή μεγαλύτερο / Μνήμη: 8GB DDR3 ή μεγαλύτερη / Μονάδα CD/DVD-RW / Σκληρό Δίσκο: τουλάχιστον 2TB για προσωρινή αποθήκευση των εικόνων / Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 / Δυνατότητα εγγραφής ψηφιακών ακτινογραφιών σε μέσα μακρόχρονης αποθήκευσης : ΝΑΙ CD ή/ και DVD, εξωτερικό σκληρό δίσκο ή μονάδα μνήμης	ΝΑΙ
3.6	Να μπορεί να αποθηκεύσει 30.000 εικόνες διάστασης 18 x 24	ΝΑΙ
3.7	Σύστημα εγγραφής ψηφιακών μαστογραφιών σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης με πρόγραμμα θέασης/ ΝΑΙ(CD / DVD, σκληρό δίσκο ή μονάδα μνήμης). Να διαθέτει αυτόματη εγγραφή σε CD/DVD	ΝΑΙ
3.8	Να διαθέτει Ελληνικό περιβάλλον εργασίας - Ελληνική επιφάνεια εργασίας. Αυτόματη ( μέσω RIS) ή χειροκίνητη εισαγωγή των δημογραφικών στοιχείων των εξεταζομένων αλλά και του είδους της εξέτασης στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.	ΝΑΙ
3.9	Ενσωματωμένη δυνατότητα επικοινωνίας με PACS / RIS / PRINTERS. Αποστολή όλων των δημογραφικών δεδομένων του εξεταζόμενου και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά αναλόγως ττης γλώσσας που έχουν σταλεί από το RIS.	ΝΑΙ
3.10	FULL DICOM 3 : Nα διαθέτει όλες τις υπηρεσίες του πρωτοκόλλου DICOM 3.0 (PRINT / SEND / WORKLIST / QUERY / RETRIEVE κ.α). Να μπορεί να συνδεθεί τα συστήματα pacs και τους εκτυπωτές φίλμ που είναι εγκατεστημένοι στο νοσοκομείο.	ΝΑΙ
3.11	Να μπορεί να συνδεθεί με διαγνωστική οθόνη 3MP.	ΝΑΙ
3.12	Να διαθέτει λογισμικό για: / Επεξεργασία και Προεπισκόπηση Εικόνων / Δημιουργία Πρωτόκολλου Εξετάσεων και Προβολών / Δυναμικό Εύρος Έκθεσης (ανάδειξη οστικής δοκίδωσης και μαλακών μορίων) / Ανάδειξη υποεκτεθειμένων εικόνων-Μείωση Θορύβου / Εφαρμογή μαύρου πλαισίου γύρω από την εικόνα / Ανίχνευση και καταστολή της εμφάνισης των γραμμών του αντιδιαχυτικού διαφράγματος. / Εκτύπωση πολλαπλών εικόνων σε ένα μόνο φιλμ/Πραγματικό Μέγεθος Εκτύπωσης / Περιστροφή- Αντικατοπτρισμό/ Μεγέθυνση/ Ηλεκτρονική Περικοπή Εικόνας / Επιλογή και Ταξινόμηση Εικόνων με κριτήρια / Επεξεργασία Πληροφοριών Ασθενούς και Εξετάσεων / Γραφική ένδειξη δόσης ακτινοβολίας ή λογισμικό παρακολούθησης Δόσης που χρησιμοποιήθηκε / Εισαγωγή Σχολίων, Ενδείξεων και Ελεύθερου Κειμένου / Να υπάρχει η δυνατότητα ορισμού υποχρεωτικών πεδίων καταχώρησης στα στοιχεία των ασθενών / Υποχρεωτικός ορισμός ονόματος χειριστή πριν την εκτέλεση της εξέτασης / Να διαθέτει εξαγωγή των εξετάσεων σε μορφή jpeg για ενσωμάτωση των εικόνων σε παρουσιάσεις. / Να αναφερθούν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας της εικόνας του μηχανήματος. On line ποιοτικός έλεγχος και διαθέσιμο λογισμικό ποιοτικού ελέγχου / Το Λογισμικό Επεξεργασίας και Προεπισκόπησης των Εικόνων να διαθέτει ελληνική επιφάνεια εργασίας καθώς και να υποστηρίζει την εγγραφή στοιχείων στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα μέσω αλφαριθμητικού πληκτρολογίου για την εισαγωγή δεδομένων ασθενών χειροκίνητα ή αυτόματα από το RIS	ΝΑΙ
3.13	Λογισμικό επεξεργασίας εικόνων & μετρήσεων με τις παρακάτω δυνατότητες τουλάχιστον: / Μέτρηση Αποστάσεων και Γωνιών / Πλήρη κάλυψη της οθόνης από την εικόνα	ΝΑΙ
3.14	Να περιγραφεί ο αλγόριθμος επεξεργασίας εικόνας	ΝΑΙ
3.14	Να διαθέτει αυτόματη επεξεργασία εικόνας αμέσως μετά τη λήψη της παραγόμενης ακτινολογικής εικόνας από τον ανιχνευτή (post processing) ώστε να μην απαιτείται επιπλέον επεξεργασία από τον τεχνολόγο	ΝΑΙ
3.15	Να διαθέτει αλγόριθμο επεξεργασίας εικόνας ο οποίος σε συνδυασμό με τον ψηφιακό ανιχνευτή, να μπορεί να παράγει υψηλής διαγνωστικής αξίας ακτινολογικές εικόνες με πάρα πολύ χαμηλή δόση.	ΝΑΙ
3.16	Να διαθέτει λογισμικό παρακολούθησης της δόσης στον εξεταζόμενο ανά εξέταση. Να διαθέτει παρακολούθηση δοσολογίας / στατιστικά δόσεων / λόγοι απόρριψης εικόνων / εκτεταμένη αναφορά δόσης με γράφημα	ΝΑΙ
3.17	Να διαθέτει λογισμικό ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση απομακρυσμένοι χρήστες στις μαστογραφικές εικόνες του σταθμού εργασίας. Θα εκτιμηθεί, να διαθέτει το ίδιο user interface με την ήδη εγκατεστημένη φορητή μονάδα μαστογραφιών, που διαθέτει η Περιφέρεια Κρήτης, προς διευκόλυνση των ακτινοδιαγνωστών και χειριστών του συστήματος.	ΝΑΙ
3.18	Να διαθέτει UPS για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος	ΝΑΙ
3.19	Απομακρυσμένη διαχείριση βλαβών με ασφαλή τρόπο (VPN σύνδεση). Να περιλαμβάνεται κατάλληλος δικτυακός εξοπλισμός (να αναφερθεί το μοντέλο) για την ασφαλή απομακρυσμένη σύνδεση του συστήματος μέσω του δικτύου Σύζευξης (VPN), για τον προληπτικό και επιδιορθωτικό έλεγχο του συστήματος	ΝΑΙ
3.20	Όλα τα ανωτέρω να πιστοποιούνται με παραπομπές στα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Προσφορά η οποία παραπέμπει σε υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις ή φωτοτυπίες φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη	ΝΑΙ
3.21	Όλα τα προσφερόμενα να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.( να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά)	ΝΑΙ
3.25	Η εταιρεία να διαθέτει οργανωμένο σύστημα καταγραφής της κλήσης	ΝΑΙ
3.26	Η εταιρεία να διαθέτει πύλη (portal) αναγγελίας και παρακολούθησης της βλάβης από εξουσιοδοτημένο προσωπικό	ΝΑΙ